无线人体三维运动捕捉系统采购项目

一、主要技术参数

硬件部分：

1.主机系统采样频率≥4000Hz。

2.主机同时可采集惯性传感器数据和无线表面肌电数据。

3.IMU传感器数量≥16个，要求全无线。

4.加速度≥400Hz。

5.角速度≥400Hz。

6.磁强计≥100Hz。

7.四元数≥100Hz。

8.方位&关节角度≥400Hz。

9.传感器尺寸≤45×35×15mm。

10.传感器重量≤19g。

11.传感器续航时间≥8小时。

12.任意两个传感器都可以作为虚拟测角仪。

13.静态精度≤0.25°。

14.动态精度≤1.25°。

15.角速度范围≥±7000°/秒。

16.加速度范围≥±200g。

17.磁场范围≥±16 Gs。

18.内置2G主板，存储时间≥8小时。

19.无线传输距离范围≥40米。

软件部分要求：

20.支持无损数据恢复，提供在线或离线数据回传，提供原始数据并支持导出。（需要提供软件页面截图）

21.数据库管理模式，支持新建和编辑测量配置方案和受试者。

22.支持快速、慢速回放采集记录。

23.采集记录可导出为slk、mat、xml、CSV和C3D等格式。

24.具有自动标记系统。

25.可自定义编辑报告模板。

26.可进行左右侧、不同通道和记录对比分析。

27.可实时动画显示人体骨骼模型。

28.可差异化显示不同身高受试者的骨骼模型。

29.具备角度分析报告模板，包括平均角度报告、关节活动度报告、步态分析和多周期运动分析等。（需要提供软件页面截图）

30.可提供关节活动范围的对比分析。

31.报告曲线图形式显示运动过程中关节角度随时间的变化。

32.报告可通过图表方式显示平均化的关节角度曲线。

33.在同一软件内，能够同时采集肌电信号，压力分布，去标记点视频分析。（需要提供软件页面截图）

二、配置要求：

1.IMU惯性动捕传感器≥16个。

2.IMU惯性动捕传感器固定绑带≥1套。

3.IMU传感器主机盒≥1个。

4.IMU传感器充电桩≥2个。

5.电源适配器及配套线缆≥1套。

6.IMU设备便携箱1个。

7.采集分析软件1套。